九台区人民医院医疗器械项目院内招标、询价公告（采购项目编号：JTQRMYYYLQX20220010 ）

依据公平、公正、公开的原则，九台区人民医院设备科就本采购项目组织院内招标、询价。现邀请符合条件的供应商参与投标，供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定,具体如下：

⑴具有独立承担民事责任的能力

⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

⑶具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

⑸参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

⑹法律、行政法规规定的其他条件。

采购人可以根据医疗器械使用的特殊要求，规定供应商的特定条件。

实施细则

一、 采购项目编号: JTQRMYYYLQX20220010

二、 需求科室：普外一

三、 采购项目名称：便携式微波消融治疗仪

四、数量：1台

五、  项目采购预算（万元）：9.9

六、 投标供应商报名须知:

（1）投标供应商，报名现场交纸质版报名表（现由于疫情原因可直接将报名表扫描后发送电子邮件），发送电子版至邮箱40971249@qq.com。

（2）投标代理人需要法人出具投标授权函，被授权人身份证反正面复印件，加盖公章并签字确认。

（3）投标人具有独立法人资格，具有有效的企业法人营业执照，营业范围满足本次招标要求的范围。（复印件需加盖原单位公章）。

（4）提供3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

（6）投标金额超过项目采购预算的供货商将按废标处理。

七、 报名时间：2022年11月14日到2022年11月17 日（上午8:30-11:00，下午13:00-15：00）。

八、 报名后经审核符合条件的供应商，（标书一正、五副、报价单一式两份，分别单独封存，信封四角盖骑缝章，招标会提供）。

注：疫情期间符合投标要求的供货商可直接将投标文件邮寄至下属地址进行非接触性开标，中标结果将在开标结束后3个工作日发布于院官网进行公示。

地址: 长春市九台区福星大街100号门诊三楼设备科。

联系电话：0431-89590785

联系人: 单宏伟

微波消融治疗仪招标参数

- 依据2018版《医疗器械分类目录》，属于“01有源手术器械类“的产品。

- 工作频率：提供2450MHz、915MHz两种频率任选。

- 微波发射源：固态源。具有国家发明专利

- 输出功率：支持0-100W功率输出，且连续可调，实际输出功率误差小于±10%。

- 设备具有功率检测功能，保证功率输出准确度和监控保护误操作。

- 匹配负载50Ω；线缆驻波比≤1.3。

- 工作模式：连续、间歇两种工作模式任选，两种模式互换可调，在间歇工作状态输出3S，停止2S。

- 治疗时间：治疗时间（1-30）分钟，任意选择设置，治疗时间到，自动停止输出。

- 冷却系统：带有冷却系统，以保证消融针与正常组织接触面的温度在45℃以下。

- 设备具有安全保护措施：驻波保护、功率误差保护、过温保护、过流保护、过压保护等

- 消融针杆温监测及超温保护系统：消融针与正常组织接触面温度的实时监测、显示，测温范围10—45℃，精度±0.5℃，当温度超过45℃时，设备自动停止输出。

- 旁开测温及超温保护系统：消融范围边缘温度监测，测温范围35—99.9℃，精度±0.5℃，当测温针温度超过设定值时，设备自动停止输出。

- 显示方式：触控液晶屏显示，可通过触摸屏控制整机。

- 配备ISP双接口，便于设备升级与扩展。

- 工作电源：电压220V±10%；频率50Hz。

- 具有双路安全开关控制。

- 额定输入功率：≤1200 vA。

- 工作环境：温度5—40℃；湿度 ≤85%的条件均可正常工作；气压86-106KPa。

- 整机防泄漏：无用微波辐射<5mW/cm²；仪器外壳泄漏<5mW/cm²。

- 设备全国市场占有率40%以上。