九台区人民医院医疗器械项目院内招标、询价公告（采购项目编号：JTQRMYYYLQX20230006 ）

依据公平、公正、公开的原则，九台区人民医院设备科就本采购项目组织院内招标、询价。现邀请符合条件的供应商参与投标，供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定,具体如下：

⑴具有独立承担民事责任的能力

⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

⑶具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

⑸参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

⑹法律、行政法规规定的其他条件。

采购人可以根据医疗器械使用的特殊要求，规定供应商的特定条件。

实施细则

一、 采购项目编号: JTQRMYYYLQX20230006

二、 需求科室：检验科

三、 采购项目名称：生物安全柜（双人 外排式）

四、数量：1台

五、  项目采购预算（万元）：4.5

六、 投标供应商报名须知:

（1）投标供应商，报名现场交纸质版报名表，或发送电子版至邮箱40971249@qq.com；报名表要求详细注明投标公司名称、投标项目、投标项目编号、加盖公章。

（2）投标代理人需要法人出具投标授权函，被授权人身份证反正面复印件，加盖公章并签字确认。

（3）投标人具有独立法人资格，具有有效的企业法人营业执照，营业范围满足本次招标要求的范围。（复印件需加盖原单位公章）。

（4）提供3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

（6）投标金额超过项目采购预算的供货商将按废标处理。

（7）因我院现有支气管镜主机不变，本次支气管镜将采用单一来源采购方式进行采购，可视喉镜将继续采用询价采购方式进行。

七、 报名时间：2023年2月10日到2023年2月14日（上午8:30-11:00，下午13:00-15：00）。

八、 报名后经审核符合条件的供应商，（标书一正、五副、报价单一式两份，分别单独封存，信封四角盖骑缝章，招标会提供）。

九、医院会根据院内日程安排符合报名要求的供应商来我院开标，具体日期以医院采购部门通知为准。

地址: 长春市九台区福星大街100号门诊三楼设备科。

联系电话：0431-89590785

联系人: 单宏伟

生物安全柜招标参数

1、安全柜基本参数：

（1）分类： 100%外排，

（2）外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×760mm×2250mm；

（3）内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm 。

（4）台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改）

（5）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s

（6）系统排风总量：1270 m³/h

（7）额定功率：1800W（包含操作区插座负载500W）

（8）噪音等级：≤67dB（A）

（9）照明：≥1000lx

（10）过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%

（11）注册证号：国械注准20173224629

（12）重量：毛重300KG净重 279-290KG  外排风机毛重50-60KG 外排风机净重50-55KG

（13）使用人数： 2人

2、生物安全性：

（1） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105

（2） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次

（3） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次