九台区人民医院医疗器械项目院内招标、询价公告（采购项目编号：JTQRMYYYLQX20230012 ）

依据公平、公正、公开的原则，九台区人民医院设备科就本采购项目组织院内招标、询价。现邀请符合条件的供应商参与投标，供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定,具体如下：

⑴具有独立承担民事责任的能力

⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

⑶具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

⑸参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

⑹法律、行政法规规定的其他条件。

采购人可以根据医疗器械使用的特殊要求，规定供应商的特定条件。

实施细则

一、 采购项目编号: JTQRMYYYLQX20230012

二、 需求科室：心血管一

三、 采购项目名称：一氧化氮呼气分析仪

四、数量：1台

五、  项目采购预算（万元）：3.2

六、 投标供应商报名须知:

（1）投标供应商，报名现场交纸质版报名表（报名表自制），或发送电子版至邮箱40971249@qq.com；报名表要求详细注明投标公司名称、投标项目、投标项目编号、加盖公章。

（2）投标代理人需要法人出具投标授权函，被授权人身份证反正面复印件，加盖公章并签字确认。

（3）投标人具有独立法人资格，具有有效的企业法人营业执照，营业范围满足本次招标要求的范围。（复印件需加盖原单位公章）。

（4）提供3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

（6）投标金额超过项目采购预算的供货商将按废标处理。

七、 报名时间：2023年6月29日到2023年7月3日（上午8:30-11:00，下午13:00-15：00）。

八、 报名后经审核符合条件的供应商，（标书一正、五副、报价单一式两份，分别单独封存，信封四角盖骑缝章，招标会提供）。

九、医院会根据院内日程安排符合报名要求的供应商来我院开标，具体日期以医院采购部门通知为准。

地址: 长春市九台区福星大街100号门诊三楼设备科。

联系电话：0431-89590785

联系人: 单宏伟

一氧化氮呼气分析仪技术参数

1.适用范围：用于检测呼出气中NO 和 CO 气体的浓度。

2.采样方式：在线、离线和潮气三种采样方式。

3.离线采样器具备压力与流量控制模块，患者可多次呼气采集气体。

4.潮气采样器具备吸气过滤装置，操作便捷，而且可以有效的过滤空气中的污染。

5.仪器配备电脑PC 测试软件，可自动生成报告并可查询调用历史数据及报告。

6.仪器配套使用的一氧化氮检测器和一氧化碳检测器应具有单独的二类医疗器械汪册证 (《医疗器械分类目录》2017年食药监总局第143号)。

7.仪器检测指标包括大气到FeNO50,小气道FeNO200,肺泡CaNO，上气道FnNO，可拓展FeCO。

8.测 试 范 围 ：NO:Oppb-3000ppb;  CO:0ppm-250ppm;

9.准确性(与标准配气的比较):呼气NO:当测定值<50ppb, 误差<±3ppb; 当测定值≥50ppb, 误差<±10%;呼气CO:当测定值≤20ppm,  误差<±2ppm;当测定值>20ppm, 误差<±10%;

10.仪器系统可与医院HIS等系统数据互联。

11.仪器除了可通过标准气和呼出气检验校准外，具备自标定专利技术，可以进行呼出气进行校准，保证仪器的质控需求。

12.质量认证： ISO13485  质量体系认证和CE 认证。

13.仪器使用寿命：不少于5年或50000次检测。