[image: image1.jpg]




九台区人民医院西门子16排CT维保服务

询价公告（JTQRMYYWB20260003）

为保障我院医疗设备稳定、安全、高效运行，持续提升临床诊疗服务能力，规范设备维保服务采购流程，现对我院在用西门子16排CT设备白金维保服务进行公开询价，开展市场调研工作，欢迎符合资质条件、具备优质服务能力的供应商踊跃参与本次询价活动，现将具体事宜公告如下：

一、项目基本信息

1. 项目名称：九台区人民医院西门子16排CT白金保服务项目

2. 项目编号：JTQRMYYWB20260003
3. 服务设备信息：
设备型号：SOMATOM Emotion 16-slice configuration

球管型号：DURA422-MV

4. 维保服务周期：3年

二、维保服务核心要求（白金保服务标准）
本次拟采购西门子CT设备白金全包维保服务，服务标准、备件质量、运维保障需严格满足以下全部要求，所有服务内容需全额纳入维保范围，无隐性收费、无服务盲区：

1. 备件品质要求：维保期内设备故障更换的全部零部件，均为西门子原厂全新备件，球管等核心部件的注册证应与原机配套，保障设备运行稳定性与合规性。

2. 全品类备件全包服务：服务包含设备全部零备件，覆盖整机所有组件，包含但不限于设备主机、球管、探测器、高压发生器、电路板、传感器、操作系统、配套软硬件、辅助配件等所有设备组成部件，维保期内所有备件更换费用全部包含在报价内。

3. 人工服务与预防性保养：维保期内提供不限次数上门人工维修、调试、巡检服务；每年至少提供2次标准化预防性全面保养，涵盖设备清洁、参数校准、性能检测、故障排查、软硬件升级、线路检测、损耗部件预检等全套服务，每次保养完成后需出具完整、规范的纸质及电子版保养报告，归档留存供我院核查。

4. 设备开机率保障：维保服务期内，保障设备年综合开机率不低于95%（按365天算，每超出1%，维保服务时间顺延10天）

5. 极速响应维修机制：设备出现故障报修后，供应商1小时内响应对接，完成故障初步研判、技术指导；设备出现宕机停机、无法正常使用的紧急情况，供应商需24小时内抵达我院现场开展抢修工作，最大限度缩短设备停机时长，保障临床诊疗工作有序开展。

6. 专业运维保障条件：供应商派驻的维修技术人员须具备该型号设备专业维修资质，配备全套适配西门子CT设备的专业维修工具、检测仪器、校准设备，具备独立完成设备维修、校准、调试、故障排查的专业能力，确保维修作业规范、精准、合规。

7. 增值服务补充：维保期内免费提供设备常规软硬件升级、操作技术咨询、日常运维指导服务，协助我院设备管理人员做好设备日常管理工作。

三、供应商报名资格及所需资质材料

所有参与本次询价的供应商须满足以下资格条件，并提供对应材料（所有复印件均须加盖企业鲜章，确保真实有效）：

1. 信用合规要求：供应商参与本项目前三年内，未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且未被列入“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与本项目询价，一经发现，全部作废处理。

2. 同类业绩要求：提供近三年与本项目一致的西门子16排及以上CT设备维保服务业绩证明材料，可提供有效供货合同、中标通知书、正规销售发票等原件或加盖公章的复印件，业绩材料需清晰体现项目内容、服务设备型号、服务周期、合作单位等关键信息。

3. 授权资质要求：提供由供应商法定代表人及委托代理人共同签字、加盖企业公章的法人授权委托书原件，同时附法定代表人、委托代理人身份证复印件（加盖公章），确保报名手续合法合规。

4. 基础资质要求：具备独立法人资格，持有有效的营业执照，经营范围包含医疗设备维修、维保相关服务，具备独立承担本项目维保服务的能力。

四、响应材料提交要求

1. 材料完整度要求：供应商需整理全套响应材料，包含但不限于：附件报名表、维保服务正式报价单、企业全套资质文件、近三年同类业绩证明材料、完整的3年维保服务方案、技术支持服务承诺、应急维修保障方案、开机率保障承诺、备件原厂正品承诺、售后服务细则等所有相关资料。

2. 材料格式要求：所有纸质材料加盖企业公章后扫描存档，统一整理为带密码加密压缩包（密码由供应商自行设置、妥善保管，务必准确无误）。压缩包命名严格按照规范格式：单位全称+九台区人民医院西门子16排CT维保服务材料，命名不规范视为无效材料。

3. 方案优化要求：本公告所列服务参数及要求为我院草拟方案（方案一）。各供应商若有更优惠的服务条件、更优质的维保方案、更贴合医院临床需求的服务内容，可单独编制优化方案，依次命名为方案二、方案三……，所有优化方案需单独整理成册，严禁直接修改公告原有草拟方案，擅自修改原稿视为无效响应。

五、提交方式及截止时间
1. 提交方式：所有加密压缩包材料统一发送至指定官方接收邮箱：95838939@qq.com
2. 截止时间：2026年6月2日16:00，所有逾期发送、材料缺失、格式不符的报名材料均视为自动弃权，我院不予受理。

六、材料审核及论证流程

1. 我院将于2026年6月3日组织院内专业评审专家开展集中材料审核、综合论证工作。

2. 审核现场将逐一拨打供应商预留联系人电话，核实供应商信息后，由供应商现场提供压缩包密码完成文件解压，密码多次错误、无法正常解压的，直接判定为材料无效，取消本次参与资格。

3. 评审专家将结合各供应商资质、业绩、服务方案、报价、保障承诺等内容进行综合评审对比，筛选最优服务方案，整合完善后形成本次CT维保服务的最终采购参数需求。

七、其他重要说明
1. 本次询价仅为市场调研及参数征集用途，属于前期采购调研工作，不构成任何采购要约、采购承诺及合同效力，我院有权根据审核结果自主确定后续采购相关事宜。

2. 所有提交的响应材料必须真实、合法、有效，严禁弄虚作假、伪造资质及业绩材料，一经查实存在虚假材料，立即取消供应商参与资格，纳入我院供应商黑名单，后续不再合作。

3. 供应商需充分知悉设备现状及医院服务需求，自行承担本次报名、材料制作、方案编制产生的所有费用，无论询价结果如何，我院不承担任何补偿费用。

4. 维保服务全过程需符合《医疗器械监督管理条例》等国家相关法律法规及医疗设备运维行业规范，确保服务合规、设备运行安全。

八、联系方式

联系人：萧老师

联系电话：13756120777
附件：

	项目报名表

	报名日期
	年    月    日

	项目名称
	 

	项目编号
	 

	供应商名称（公章）
	（填写完整的单位全称，必须与投标文件上的供应商一致）

	办公地址
	 

	报名包号（项目分包时填写）
	（填写报名包号，未分包可不填，变更或放弃包号请来函告知，放弃投标请来函告知）

	拟投品牌
	（如有）

	授权代表
	（填写联系人姓名）请填写一个固定联系人，变更请来函告知。

	授权代表手机
	（填写联系人手机）

	授权代表电子邮箱/QQ
	（填写联系人邮箱）
有关文件我们会以邮件发至您邮箱，请收到后注意回执。


[image: image1.jpg]